关于禄丰县第二人民医院医疗设备（电子胃肠镜系统）采购项目招标文件的澄清补遗公告

各投标人和各供应商：

我公司代理的禄丰县第二人民医院医疗设备（电子胃肠镜系统）采购项目于2018年6月12日在云南省政府采购网及云南省公共资源交易信息网发布的招标文件现作如下更正：

一、招标文件中的 P46页采购项目技术规格、参数及要求作更正。

采购项目明细表

| 产品 名称 | 项目规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子胃肠镜系统 | 一、设备名称及数量：原装进口电子胃肠镜系统一套 二、总体要求： 1、要求是原装进口产品，国际知名品牌，为目前技术最为先进的消化内镜系统。 2、有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。设备保修期自医院验收后质量保修1年。 3、免费提供内镜清洗、维护、保养培训，为医院培训内镜维护人员。 4、 标书中必须注明各项详细技术参数（或附有厂家技术参数白皮书），不得以“符合”、“无偏离”等字样敷衍。 *5、在昆明设有厂家办事处和厂家直接负责的专业维修点，至少5名厂方授权的专业维修工程师,确保售后服务的及时和专业。 6、可与同品牌200系列的所有内镜产品兼容,并能兼容超声镜、小探头和小肠镜。 7、除主机、镜子之外，还需要配置内镜用二氧化碳送气装置一台、内镜用送水装置一台、电子镜专用台车一台、原装进口26寸医用高清晰监视器一台、国产高清内镜图文工作站一套。 8、服务上如果主机发生故障，具备备份机器提供给医院使用，保证医院的正常使用； 三、具体要求： （一）影像处理中心：(1台) （1）、具有HDTV高清数字信号输出，采用逐行扫描1080P全数字高清图像输出，选择DVI数字信号，同时还有SD-SDI和HD-SDI数字信号输出，模拟HDTV信号RGB、YPbPr，模拟SDTV信号VBS、Y/C、RGB等多种输出方式。 *（2）、具有二代窄波光成像（NBI）功能：NBI(窄带光成像)是一种光学图像强调技术，能够强调血管和黏膜表面的细微变化。因为黏膜内含有丰富血管和血色素，血色素拥有很强的吸收窄波光的能力，通过血色素的强吸收和黏膜表面的强反射形成的鲜明对比，血管形态和黏膜构造被清晰的展现出来。可增强黏膜上毛细血管及其它结构的可见度。 *（3）、具有自体荧光成像（AFI）：AFI系统配备高敏感度CCD，能够在荧光下准确捕捉黏膜细微变化，（通过自体荧光将普通黏膜显示成绿色，异常病灶显示为紫红色）发现常规观察下容易疏漏的病变。（此功能需与AFI专用内镜配合使用） （4）、具有先进的逐行扫描1080P全数字高清成像技术：逐行扫描逼真的成像性能可以将毛细血管和细微的黏膜结构准确清晰地显示在屏幕上。实现高画质的图像能够改善诊断性能、增加检查效率，并减少漏诊率。 （5）、主机光源间实现视频信号直连，可避免复杂的电缆连接，加快传输速度，290系列内窥镜只需连接光源即可，无视频电缆。 （6）、具有IHb色图功能：通过IHb色图功能获得颜色差异，从而将难以识别的黏膜表面显示出来，突出强调细微病灶。 （7）、具有适应型血红色素指数IHb色彩强调功能，基于内镜图像的IHb值来强调粘膜色彩的轻微差异，从而更易查明细微的病变改变。 （8）、自动增益功能（AGC），自动调整图像亮度。 （9）、具有全自动测光功能：自动设定适宜的曝光程度，保证任何时候都可获得良好的观察环境。 （10）、具有构造强调功能：通过精密的处理计算，以电子方式增强内竟图像的锐度，抑制干扰，从而强调细节，易于观察黏膜上细微的组织结构和微小的颜色改变。 （11）、具有轮廓强调功能：能突出病变范围和轮廓。 （12）、具有电子放大功能：能将正常显示的光学图像放大1.8倍。配合奥林巴斯放大电子内镜. （13）、具有快速实时冻结功能：能从按下冻结之前的图像中挑选色差最少的图像显示出来。 （14）、具有瞬间释放功能：可避免在启动释放与解除冻结操作时的等候，减少检查过程忠的图像干扰，节省检查操作的时间。 （15）、具有彩虹现象修正功能：减小由于信号之间的时间滞后而造成的色差，有效防止套色布准现象，确保稳定、无闪烁图像。 （16）、患者数据存贮功能：使用键盘可以存贮40名患者资料数据。 （17）、图像记录和回放：可选择在监视器上来自内镜的图像或来自其他周边设备的图像。 （18）、具备自动白平衡功能。 （19）、具有红蓝色度三类共51档色彩调节 （20）、影像处理中心与冷光源分体，具备独立的电源系统及散热系统。 （二）高辉度冷光源(1台) *（1）、配有二代窄波光成像NBI和自体荧光成像AFI专用滤光系统。 具备窄波光输出技术：可经滤光片过滤后输出415nm和540nm两种波长的窄波光用于照射黏膜以获得窄波光成像画面,亮度提高1.5倍,观测距离比前代产品提高一倍； 输出的窄波光波长：共两种波长，415nm/540nm。 具备自体荧光成像技术。 （2）、氙气光源，300瓦氙气灯泡,通过采用新型氙气灯及内部设计改良，使得光源亮度比前代产品提高1.5倍,同时光线更均匀柔和,色彩还原更真实。 （3）、散热模式：强制冷空气散热，前方进冷风后方排出热风。 （4）、自动亮度调节模式：伺服光圈模式，自动曝光：17档。 （5）、与主机之间采用直连的方式，避免复杂的电缆连接，内镜一触式连接，连接更方便，传输速度更快。 （6）、横膈膜式气泵，4级压力开关(关,高,中,低)。适用于成人,儿童检查,也可用于管道吹干。 （7）、多功能内镜光源接口，可连接电子镜、纤维镜、导光束等。 （8）、防电击保护级别：BF型设备 （9）、待机模式：在检查间隙不需熄灭灯泡。 （三）高清光学放大电子胃镜(1条) (1)成像芯片为H型高清CCD,实现逐行扫描1080P的HDTV图像输出； (2)新的光学系统实现了更高的分辨率，与摄像系统的结合提供了更优异的画质。 (3)缩短的先端硬质部，插入部弯曲半径更小，更便于接近观察食道及胃角。 * (4) 兼容二代NBI技术，国际学术界及日本本国医保唯一认可窄带光技术，可达到最佳早癌筛查效果； (5)普通观察模式视野角度： 140度，光学放大后视野角度： 75度，视野方向： 直视； (6)景深：普通模式7—100mm，长焦模式1.5-3mm。 (7)先端部外径≤10.8 mm，插入部外径≤10.5 mm；； (8) 管道内径≥2.8mm (9)弯曲角度上：上≥210度、下≥90度、右：≥100度、左：≥100度； (10)送水、送气、吸引按钮、清洁用具活检等器具均可高温、高压灭菌； (11)激光兼容性YAG、810mm二极管； (12)可以高频兼容； (13) 内置记忆芯片，具有内镜信息记忆功能。 (14) 采用亲水涂层、渐软型设计等专利技术，操作更轻松； （四）高清电子胃镜(1条) (1)成像芯片为H型高清单色CCD,实现逐行扫描1080P的HDTV图像输出； * (2) 采用防水的一触式连接，采内部电缆连接，即插即用，一步连接，无需防水盖。 (3)新的光学系统实现了更高的分辨率，与290系统的结合提供了更优异的画质。 (4)缩短的先端硬质部，插入部弯曲半径更小，更便于接近观察食道及胃角。 (5) 兼容二代NBI技术，国际学术界及日本本国医保唯一认可窄带光技术，可达到最佳早癌筛查效果； (6)视野角度： 140度，视野方向： 0度直视； (8)景深：3—100mm； (9)最短可视距离≤3 mm； (10)先端部外径≤8.9 mm，插入部外径≤8.9 mm；； (11) 管道内径≥2.8mm (12)弯曲角度上：上≥210度、下≥90度、右：≥100度、左：≥100度； (13)送水、送气、吸引按钮、清洁用具活检等器具均可高温、高压灭菌； (14)激光兼容性YAG、810mm二极管； (15)可以高频兼容； (16) 内置记忆芯片，具有内镜信息记忆功能。 (17) 采用亲水涂层、渐软型设计等专利技术，操作更轻松； （五）高清晰治疗型电子胃镜(1条) (1)成像芯片为高清晰单色CCD,实现高画质图像输出； * (2) 镜身带副送水功能，可匹配内镜专用送水装置，实现强有力的前向射水； (3) 视野角度为140度（0度直视）,景深3—100mm，最小可视距离3mm。 (4)弯曲角度：上为210度、下为90度、右：为100度、左：为100度； (5) 先端部外径为9.9 mm，插入部外径为9.9 mm, 钳子管道内径3.2mm； (6) 有效长度为1030mm，全长为1350mm； （7）送水、送气、吸引按钮、清洁用具活检等器具均可高温、高压灭菌； (8) 采用亲水涂层、渐软型设计等专利技术，操作更轻松； (9) 激光兼容性：YAG、810mm二极管，可以兼容高频电治疗； (10)内置记忆芯片，具有内镜信息自动记忆功能。 （六）超高清电子结肠镜(1条) (1)成像芯片为高清晰单色CCD,实现1080P逐行扫描的HDTV图像输出； * (2) 采用防水的一触式连接，采内部电缆连接，即插即用，一步连接，无需防水盖。 (3) 兼容二代NBI技术，可达到最佳早癌筛查效果； * (4) 具有双焦距功能，可在4-9mm和9-100mm两个观察范围采用不同的聚焦模式，一键切换，近焦可将观察视野45倍光学放大，达到最佳的观察效果； (5) 镜身带副送水功能，可匹配内镜专用送水装置，实现强有力的前向射水； * (6) 具有常规焦距模式170度大视野角，近焦也具有160度大视野角,确保观察无死角，同时减少大角度弯曲，提高镜子使用寿命； (7) 先端部外径为13.2mm，插入部外径为12.8mm； (8) 钳子管道内径3.7mm； * (9) 具有RIT反应性插入功能，融智能弯曲、强力传导、可变硬度为一体，提高操作性，缩短操作时间，减轻术者压力； (10) 有效长度为1330mm，全长为1655mm； (11)弯曲角度：上为180度、下为180度、右为160度、左为160度； (12)送水、送气、吸引按钮、清洁用具活检等器具均可高温、高压灭菌； (13)激光兼容性YAG、810mm二极管； (14)可以兼容高频电； (15) 内置记忆芯片，具有内镜信息自动记忆功能。 （七）信息工作站配置：操作系统中文界面操作系统仪器随机配置UPS电源一套，中文电脑一台（品牌机：硬盘：1T；内存：4G；CPU：四核G3250；显示器：22寸液晶；）、中文报告软件一套、打印机一台（打印机：HP彩色激光打印机） 四、配置： Ａ 摄像主机 1 CV-290 影像处理中心 1 B 冷光源 1 CLV-290SL 氙气灯冷光源 1 C 电子内窥镜 1 GIF-H290 高清电子胃镜 1 2 CF-HQ290I 高清电子结肠镜（双焦距） 1 3 GIF-H260Z 高清电子胃镜（光学放大镜） 1 4 GIF-Q260J 电子胃镜（治疗型） 1 D 台车 1 国产内科台车 1 E 显示器 1 MDSC-2226 美国进口巴可26寸医用显示器 1 F 辅助设备 1 MB-155 内科专用测漏器 1 2 OFP-2 内镜送水装置 1 3 UCR 内镜二氧化碳 1 4 YQT-781 减压阀 1 G 国产工作站 1 国产新泰工作站(高清） 1 五、售后服务和技术支持： 1、 整机质量保证期≥一年； 2 、在当地必须配置有专职工程师，保证提供实时服务，接到保修电话10分钟内响应，如电话解决不了，48小时内到达现场维修； 3 、提供用户培训和技术支持，质量保证期结束后，仪器故障维修，零配件按成本价格收费，其它费用不再发生； 4 、 提供终身维修服务及软件免费升级服务。 5 、技术手册：英文及中文操作手册 6、 提供厂家原厂技术相关资料（文字、图片）证明。 六、其它要求： 1、国际知名品牌，整机全新原装进口； 2、设备具备FDA和注册证证书。 3 、投标文件需包括生产厂家或总代理出具的授权委托书原件(需盖鲜章)。 | 1 | 套 |

现更正为：

采购项目明细表

| 产品 名称 | 项目规格、技术参数、性能要求 | 数量 | 计量 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子胃肠镜系统 | 一、设备名称及数量：原装进口电子胃肠镜系统一套 二、总体要求： 1、要求是原装进口产品，国际知名品牌，为目前技术最为先进的消化内镜系统。 2、有完善的售后服务体系，说明售后服务机构和名称、地址及联系方式和负责人。设备保修期自医院验收后质量保修1年。 3、免费提供内镜清洗、维护、保养培训，为医院培训内镜维护人员。 4、 标书中必须注明各项详细技术参数（或附有厂家技术参数白皮书），不得以“符合”、“无偏离”等字样敷衍。 *5、在昆明设有厂家办事处和厂家直接负责的专业维修点，至少5名厂方授权的专业维修工程师,确保售后服务的及时和专业。 6、可与同品牌200系列的所有内镜产品兼容,并能兼容超声镜、小探头和小肠镜。 7、除主机、镜子之外，还需要配置内镜用二氧化碳送气装置一台、内镜用送水装置一台、电子镜专用台车一台、原装进口26寸医用高清晰监视器一台、国产高清内镜图文工作站一套。 8、服务上如果主机发生故障，具备备份机器提供给医院使用，保证医院的正常使用； 三、具体要求： （一）影像处理中心：(1台) （1）、具有HDTV高清数字信号输出，采用逐行扫描1080P全数字高清图像输出，选择DVI数字信号，同时还有SD-SDI和HD-SDI数字信号输出，模拟HDTV信号RGB、YPbPr，模拟SDTV信号VBS、Y/C、RGB等多种输出方式。 *（2）、具有二代窄波光成像（NBI）功能：NBI(窄带光成像)是一种光学图像强调技术，能够强调血管和黏膜表面的细微变化。因为黏膜内含有丰富血管和血色素，血色素拥有很强的吸收窄波光的能力，通过血色素的强吸收和黏膜表面的强反射形成的鲜明对比，血管形态和黏膜构造被清晰的展现出来。可增强黏膜上毛细血管及其它结构的可见度。 *（3）、具有自体荧光成像（AFI）：AFI系统配备高敏感度CCD，能够在荧光下准确捕捉黏膜细微变化，（通过自体荧光将普通黏膜显示成绿色，异常病灶显示为紫红色）发现常规观察下容易疏漏的病变。（此功能需与AFI专用内镜配合使用） （4）、具有先进的逐行扫描1080P全数字高清成像技术：逐行扫描逼真的成像性能可以将毛细血管和细微的黏膜结构准确清晰地显示在屏幕上。实现高画质的图像能够改善诊断性能、增加检查效率，并减少漏诊率。 （5）、主机光源间实现视频信号直连，可避免复杂的电缆连接，加快传输速度，290系列内窥镜只需连接光源即可，无视频电缆。 （6）、具有IHb色图功能：通过IHb色图功能获得颜色差异，从而将难以识别的黏膜表面显示出来，突出强调细微病灶。 （7）、具有适应型血红色素指数IHb色彩强调功能，基于内镜图像的IHb值来强调粘膜色彩的轻微差异，从而更易查明细微的病变改变。 （8）、自动增益功能（AGC），自动调整图像亮度。 （9）、具有全自动测光功能：自动设定适宜的曝光程度，保证任何时候都可获得良好的观察环境。 （10）、具有构造强调功能：通过精密的处理计算，以电子方式增强内竟图像的锐度，抑制干扰，从而强调细节，易于观察黏膜上细微的组织结构和微小的颜色改变。 （11）、具有轮廓强调功能：能突出病变范围和轮廓。 （12）、具有电子放大功能：能将正常显示的光学图像放大1.8倍。配合奥林巴斯放大电子内镜. （13）、具有快速实时冻结功能：能从按下冻结之前的图像中挑选色差最少的图像显示出来。 （14）、具有瞬间释放功能：可避免在启动释放与解除冻结操作时的等候，减少检查过程忠的图像干扰，节省检查操作的时间。 （15）、具有彩虹现象修正功能：减小由于信号之间的时间滞后而造成的色差，有效防止套色布准现象，确保稳定、无闪烁图像。 （16）、患者数据存贮功能：使用键盘可以存贮40名患者资料数据。 （17）、图像记录和回放：可选择在监视器上来自内镜的图像或来自其他周边设备的图像。 （18）、具备自动白平衡功能。 （19）、具有红蓝色度三类共51档色彩调节 （20）、影像处理中心与冷光源分体，具备独立的电源系统及散热系统。 （二）高辉度冷光源(1台) *（1）、配有二代窄波光成像NBI和自体荧光成像AFI专用滤光系统。 具备窄波光输出技术：可经滤光片过滤后输出415nm和540nm两种波长的窄波光用于照射黏膜以获得窄波光成像画面,亮度提高1.5倍,观测距离比前代产品提高一倍； 输出的窄波光波长：共两种波长，415nm/540nm。 具备自体荧光成像技术。 （2）、氙气光源，300瓦氙气灯泡,通过采用新型氙气灯及内部设计改良，使得光源亮度比前代产品提高1.5倍,同时光线更均匀柔和,色彩还原更真实。 （3）、散热模式：强制冷空气散热，前方进冷风后方排出热风。 （4）、自动亮度调节模式：伺服光圈模式，自动曝光：17档。 （5）、与主机之间采用直连的方式，避免复杂的电缆连接，内镜一触式连接，连接更方便，传输速度更快。 （6）、横膈膜式气泵，4级压力开关(关,高,中,低)。适用于成人,儿童检查,也可用于管道吹干。 （7）、多功能内镜光源接口，可连接电子镜、纤维镜、导光束等。 （8）、防电击保护级别：BF型设备 （9）、待机模式：在检查间隙不需熄灭灯泡。 （三）高清光学放大电子胃镜(1条) (1)成像芯片为H型高清CCD,实现逐行扫描1080P的HDTV图像输出； (2)新的光学系统实现了更高的分辨率，与摄像系统的结合提供了更优异的画质。 (3)缩短的先端硬质部，插入部弯曲半径更小，更便于接近观察食道及胃角。 * (4) 兼容二代NBI技术，国际学术界及日本本国医保唯一认可窄带光技术，可达到最佳早癌筛查效果； (5)普通观察模式视野角度： 140度，光学放大后视野角度： 75度，视野方向： 直视； (6)景深：普通模式7—100mm，长焦模式1.5-3mm。 (7)先端部外径≤10.8 mm，插入部外径≤10.5 mm；； (8) 管道内径≥2.8mm (9)弯曲角度上：上≥210度、下≥90度、右：≥100度、左：≥100度； (10)送水、送气、吸引按钮、清洁用具活检等器具均可高温、高压灭菌； (11)激光兼容性YAG、810mm二极管； (12)可以高频兼容； (13) 内置记忆芯片，具有内镜信息记忆功能。 (14) 采用亲水涂层、渐软型设计等专利技术，操作更轻松； （四）高清电子胃镜(1条) (1)成像芯片为H型高清单色CCD,实现逐行扫描1080P的HDTV图像输出； * (2) 采用防水的一触式连接，采内部电缆连接，即插即用，一步连接，无需防水盖。 (3)新的光学系统实现了更高的分辨率，与290系统的结合提供了更优异的画质。 (4)缩短的先端硬质部，插入部弯曲半径更小，更便于接近观察食道及胃角。 (5) 兼容二代NBI技术，国际学术界及日本本国医保唯一认可窄带光技术，可达到最佳早癌筛查效果； (6)视野角度： 140度，视野方向： 0度直视； (8)景深：3—100mm； (9)最短可视距离≤3 mm； (10)先端部外径≤8.9 mm，插入部外径≤8.9 mm；； (11) 管道内径≥2.8mm (12)弯曲角度上：上≥210度、下≥90度、右：≥100度、左：≥100度； (13)送水、送气、吸引按钮、清洁用具活检等器具均可高温、高压灭菌； (14)激光兼容性YAG、810mm二极管； (15)可以高频兼容； (16) 内置记忆芯片，具有内镜信息记忆功能。 (17) 采用亲水涂层、渐软型设计等专利技术，操作更轻松； （五）高清晰治疗型电子胃镜(1条) (1)成像芯片为高清晰单色CCD,实现高画质图像输出； * (2) 镜身带副送水功能，可匹配内镜专用送水装置，实现强有力的前向射水； (3) 视野角度为140度（0度直视）,景深3—100mm，最小可视距离3mm。 (4)弯曲角度：上为210度、下为90度、右：为100度、左：为100度； (5) 先端部外径为9.9 mm，插入部外径为9.9 mm, 钳子管道内径3.2mm； (6) 有效长度为1030mm，全长为1350mm； （7）送水、送气、吸引按钮、清洁用具活检等器具均可高温、高压灭菌； (8) 采用亲水涂层、渐软型设计等专利技术，操作更轻松； (9) 激光兼容性：YAG、810mm二极管，可以兼容高频电治疗； (10)内置记忆芯片，具有内镜信息自动记忆功能。 （六）超高清电子结肠镜(1条) (1)成像芯片为高清晰单色CCD,实现1080P逐行扫描的HDTV图像输出； * (2) 采用防水的一触式连接，采内部电缆连接，即插即用，一步连接，无需防水盖。 (3) 兼容二代NBI技术，可达到最佳早癌筛查效果； * (4) 具有双焦距功能，可在4-9mm和9-100mm两个观察范围采用不同的聚焦模式，一键切换，近焦可将观察视野45倍光学放大，达到最佳的观察效果； (5) 镜身带副送水功能，可匹配内镜专用送水装置，实现强有力的前向射水； * (6) 具有常规焦距模式170度大视野角，近焦也具有160度大视野角,确保观察无死角，同时减少大角度弯曲，提高镜子使用寿命； (7) 先端部外径为13.2mm，插入部外径为12.8mm； (8) 钳子管道内径3.7mm； * (9) 具有RIT反应性插入功能，融智能弯曲、强力传导、可变硬度为一体，提高操作性，缩短操作时间，减轻术者压力； (10) 有效长度为1330mm，全长为1655mm； (11)弯曲角度：上为180度、下为180度、右为160度、左为160度； (12)送水、送气、吸引按钮、清洁用具活检等器具均可高温、高压灭菌； (13)激光兼容性YAG、810mm二极管； (14)可以兼容高频电； (15) 内置记忆芯片，具有内镜信息自动记忆功能。 （七）信息工作站配置：操作系统中文界面操作系统仪器随机配置UPS电源一套，中文电脑一台（品牌机：硬盘：1T；内存：4G；CPU：四核G3250；显示器：22寸液晶；）、中文报告软件一套、打印机一台（打印机：HP彩色激光打印机） 四、配置： Ａ 摄像主机 1 影像处理中心 1 B 冷光源 1 氙气灯冷光源 1 C 电子内窥镜 1 高清电子胃镜 1 2 高清电子结肠镜（双焦距） 1 3 高清电子胃镜（光学放大镜） 1 4 电子胃镜（治疗型） 1 D 台车 1 国产内科台车 1 E 显示器 1 美国进口巴可26寸医用显示器 1 F 辅助设备 1 内科专用测漏器 1 2 内镜送水装置 1 3 内镜二氧化碳 1 4 减压阀 1 G 国产工作站 1 国产新泰工作站(高清） 1 注：以上各设备能安要求配套使用。 五、售后服务和技术支持： 1、 整机质量保证期≥一年； 2 、在当地必须配置有专职工程师，保证提供实时服务，接到保修电话10分钟内响应，如电话解决不了，48小时内到达现场维修； 3 、提供用户培训和技术支持，质量保证期结束后，仪器故障维修，零配件按成本价格收费，其它费用不再发生； 4 、 提供终身维修服务及软件免费升级服务。 5 、技术手册：英文及中文操作手册 6、 提供厂家原厂技术相关资料（文字、图片）证明。 六、其它要求： 1、国际知名品牌，整机全新原装进口； 2、设备具备FDA和注册证证书。 3 、投标文件需包括生产厂家或总代理出具的授权委托书原件(需盖鲜章)。 | 1 | 套 |

- 开标时间：

根据政府采购法及财政令87号的相关规定，开标时间由原来的2018年7月3日上午09时30分变更为2018年7月18日上午09时30分。

其余内容不变，给大家带来的不便之处敬请见谅！

特此公告

云南城规建筑集团项目咨询有限公司

2018年6月20日