# 第五章  货物需求

## 一、项目概述：

1、设备名称：全自动化学发光免疫分析系统。

2、配置及数量：

全自动化学发光免疫分析仪主机一套，在线式UPS电源一套（2000MA，断电后可提供2小时供电电池一套）

3、总体要求：

原装进口，其配置互相匹配，并代表着目前世界化学发光技术领先水平；优质的产品、优惠的价格、良好的售后服务。

## 二、主要技术要求：

★1、发光模式：直接化学发光，异鲁米诺衍生物（ABEI）标记；

2、分离模式：超顺磁微粒分离抗原抗体复合物；

3、操作模式：随机、批处理，随时插入急诊标本；

★4、检测速度：180 个测试/小时；首次出结果时间17分钟

5、试剂位：25个冷藏试剂位+4个冷藏辅助试剂位

6、样本和样本处理能力

A、样本架:允许试管内劲在6-15mm 之间，最高100mm.

B、样本装载能力：120个样本，样本区科容纳10个12位的样本架

C、无人值守时间：6个小时，自动监测保养计划

D、样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液

E、样本处理控制：气动液面监测传感器，吸样和加样量的监测和标示，凝块监测和    标示，自动稀释

F、采用一次性样本吸头，避免携带污染

7、条码识别功能：可同时读取所有条码类型（EAN码、128码、39码、Cod-a-bar码、交叉25码

8、试剂和试剂处理：无线射频识别（RFID）,自动追踪可用试剂量、追踪定标液的有效性、追踪上机试剂的开盖稳定性

9、耗材装载能力：最多能装载1000个反应杯，576个一次性样本吸头，10升去离子水+2升后备储存器，10升缓冲液+2升后备储存器，2升系统液

10、持续运行：允许系统工作中连续加载样本架、集成式试剂、反应杯、一次性吸头、质控架、清洗液、系统液、激发液；允许系统工作中连续卸载废液、固态废弃物

11、废弃物的处理能力：最多能处理2500个一次性吸头和反应杯，废液更换时，后备容器允许系统维持15分钟的连续运转

12、用户界面： 全新的中文界面，17寸LED触摸屏，可快速切换所有页面、可记录重要事件和操作活动、软件指导和登录维护，在每一个软件页面上都具备“帮助功能”，为用户提供在线操作指南；

13、结果管理：

A、查看和编辑：用户可自定义显示结果，可在打印或上传LIS前评估、验证和发布结果

B、重新检测：可随时重新检测，也可预定义成自动重检

C、备份：手动或自动储存结果

14、工作环境要求：温度：15-32度，湿度：10%-85%RH，无冷凝，电源：90-240v,50-60HZ

15、机器尺寸：150cm*150cm*90cm,重量：300千克，噪音：63.9分贝

★16、试剂盒：完整集成试剂盒，定标液、标记抗体、缓冲液、稀释液、磁珠等都可集成在一条架上，方便使用、存放，消除系统误差、环境误差对试剂的影响；并可节省消耗成本，即开即用；无需额外购买定标液；

17、试剂盒有封口设计，试剂无损耗，不挥发；

18、底物常温保存，无特殊要求；

19、有可比对的质控标准，符合国家技术标准；

20、承诺提供五年的免费质保期，质保期满,厂家提供每年两次免费维护保养，若需更换零部件，仅收取零件成本费升级免费；

★21、检测项目：25OH VD、甲状腺、高血压、EB病毒（4项）、贫血、TORCH(8项)、细小病毒（IgM、IgG）、肝炎、肿瘤、等项目；

★22、骨代谢（25-OH维生素D），必须提供国家食品药品监督管理局注册证；

23、高血压（有直接肾素、醛固酮检测项目），必须提供肾素国家食品药品监督管理局注册证

★24、产前筛查(TORCH 8项,包含HSV-1/2 IgG和HSV-1/2 IgM)

★25、细小病毒（IgM、IgG），必须提供国家食品药品监督管理局注册证；

★26、EB病毒（EBV IgM，VCA IgG，EBNA IgG，EA IgG）必须提供国家食品药品监督管理局注册证；

★27、肿瘤标志物必须包含TPA、S100、NSE等项目。

以上带“★”的参数为核心参数，若有一项不满足，按未响应谈判文件处理。